# 소프트웨어 사이버보안 문서

문서번호: DSE-CS-001 | 버전: 1.0 | 작성일: 2026-03-29

제품명: RF Needle | 소프트웨어 안전 등급: Class C

## 1. 목적

RF Needle 의료기기의 소프트웨어 사이버보안 위협을 식별하고 대응 조치를 정의한다.

식약처 의료기기 사이버보안 가이드라인 및 IEC 81001-5-1 참조.

## 2. 시스템 통신 경로

USB OTG (PA11/PA12): 펌웨어 업데이트 전용, 부팅 시 3초간만 활성

RS485 (USART6↔USART2): Main↔HP 폐쇄 통신, ASCII 프레임 + XOR 패리티

UART3: Main↔DWIN 디스플레이, 표시 전용

UART1: 디버그 콘솔 (115200bps), 진단 전용

SWD: 프로그래밍/디버그 (양산 시 RDP 보호 권장)

## 3. 위협 분석

| ID | 위협 | 설명 | 위험도 | 대응 조치 | 잔여 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-001 | USB 펌웨어 위변조 | USB 메모리에 악성 펌웨어 삽입 | 높음 | firmware_info magic(FWID) + target_mcu + board_type 3중 검증 CRC32 벡터 테이블 무결성 검증 ELF 파서가 유효한 ARM ELF만 수용 | 중→낮 |
| SEC-002 | USB 경로 무단 접근 | 비인가자가 USB로 펌웨어 교체 | 중간 | 물리적 접근 필요 (USB 포트) 부팅 시 3초 내 USB 감지 필요 업데이트 모드 진입 시 콘솔 알림 | 낮 |
| SEC-003 | RS485 통신 변조 | Main↔HP 간 명령 위조 | 중간 | XOR 패리티 체크 (@payload*XX 형식) 프레임 형식 검증 (@ + payload + * + hex + \n) 500ms 타임아웃 시 Standby 강제 전환 | 낮 |
| SEC-004 | 디버그 포트 노출 | UART1/SWD로 내부 접근 | 중간 | 양산 시 SWD 읽기 보호(RDP Level 1) 적용 권장 디버그 콘솔은 진단용, 제어 명령 제한 | 낮(권장) |
| SEC-005 | EEPROM 데이터 변조 | I2C로 파라미터 조작 | 낮음 | XOR 체크섬(86B) 무결성 검증 손상 감지 시 안전값으로 재초기화 | 낮 |
| SEC-006 | DWIN 디스플레이 조작 | UART3으로 허위 화면 표시 | 낮음 | DWIN은 표시 전용, 안전 제어에 관여하지 않음 RF 출력 제어는 MCU 직접 관장 | 무시 |

## 4. 보안 권장사항 (향후)

1) 양산 시 RDP Level 1 적용 (SWD 읽기 보호)

2) USB 펌웨어에 디지털 서명 추가 검토

3) RS485 통신 암호화 검토 (현재 평문, 폐쇄 케이블 연결)

## 5. 이력

2026-03-29 v1.0: 초판 작성