# 통합 테스트 기록 (IEC 62304)

문서번호: DSE-IT-001 | 버전: 1.0 | 2026-03-29 | Class C

## 1. 목적

모듈 간 연동 동작을 검증한다. 부트로더↔앱, Main↔HP, SW↔HW 인터페이스.

## 2. 테스트 환경

Main Board: STM32F407VET6 + DWIN DMG10768K150_03WTC

Handpiece: STM32H562RGT6 + ST7789V2 LCD

연결: RS485 (MAX13487 자동방향), USB OTG

디버그: USART1 115200bps 터미널

## 3. 통합 테스트 항목

| IT ID | 항목 | 연동 모듈 | 방법 | 예상 결과 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-001 | 부트로더→앱 전환 | RF407_Boot → RF_Needle | 전원ON, USB 미연결 | 삐-삐-삐(부트) → @A → 앱점프 → 삐삐삐(앱) → 정상화면 | Pass |
| IT-002 | 부트로더→업데이트모드 | RF407_Boot + USB | USB 연결 전원ON | 삐~ → 업데이트모드 → 콘솔 명령 대기 | Pass |
| IT-003 | Main↔HP RS485 | RF_Needle ↔ RF562 | 정상 부팅 후 | @Q 10ms 폴링, 상태 동기화, 디버그 카운터 확인 | Pass |
| IT-004 | Main→HP 설정변경 | RF_Needle → RF562 | DWIN 버튼 조작 | @B 명령 전송, HP 파라미터 변경, grace_cnt 동작 | Pass |
| IT-005 | HP 워치독→자동복구 | RF562 리셋 → RF562_Boot → RF_Needle @Q | HP 무한루프 삽입 | HP 리셋 → @Q로 앱 자동점프 → 19초 주기 반복 | Pass |
| IT-006 | Main 워치독 리셋 | RF_Needle 무한루프 | Main 무한루프 삽입 | 4초 후 리셋 → 부트로더 → 앱 → 9초 반복 | Pass |
| IT-007 | RS485 통신 두절→Standby | RF_Needle (HP 분리) | HP RS485 케이블 분리 | 500ms 후 Standby 전환, COMM_FAIL 콘솔 출력 | Pass |
| IT-008 | RS485 통신 복구 | RF_Needle (HP 재연결) | HP RS485 케이블 재연결 | 자동 정상 복귀, Comm restored 출력 | Pass |
| IT-009 | Auto 업데이트 | RF407_Boot A 명령 | USB에 ELF+DWIN_SET | HP→DGUS→Main 순서 업데이트 후 자동 부팅 | — |
| IT-010 | EEPROM 초기화 연동 | RF_Needle 첫 부팅 | 새 EEPROM 또는 초기화 | InitEEp*() 3종 실행 + 체크섬 저장 → 정상 파라미터 | Pass |
| IT-011 | EEPROM 손상 복구 | RF_Needle | EEPROM 데이터 수동 변조 | ALARM 출력 + 재초기화 + 체크섬 재생성 | Pass |
| IT-012 | 펌웨어 무결성 거부 | RF407_Boot + 잘못된 앱 | magic/MCU 변조 앱 | Boot_Flash_IsAppValid()=0, 부트로더 대기 | Pass |

## 4. 결과 요약

전체 12건: Pass 11건, 미실시 1건 (IT-009 Auto 업데이트)

안전 관련 (IT-005~008, 011, 012): 전수 Pass

## 5. 이력

2026-03-29 v1.0: 초판 (12건)