# MISRA-C 2012 Deviation Report

문서번호: DSE-MISRA-001 | 버전: 1.0 | 작성일: 2026-03-29

제품명: RF Needle 의료기기 시스템 | 소프트웨어 안전 등급: Class C (IEC 62304)

## 1. 목적

본 문서는 RF Needle 소프트웨어에 대한 MISRA-C 2012 정적분석 결과를 기록하고,

위반 항목의 수정 내용 및 허용 편차(Deviation)의 위험 평가와 근거를 문서화한다.

## 2. 분석 도구 및 범위

도구: cppcheck 2.20.0 + misra.py addon (MISRA-C 2012)

대상: 4개 프로젝트 Core/Src/ 전체 (RF407_Boot, RF_Needle, RF562_Boot, RF562)

분석 일자: 2026-03-29

## 3. 분석 방법

1단계: cppcheck --enable=all로 일반 정적분석 → error/warning 0건 확인

2단계: cppcheck --dump + misra.py로 MISRA-C 2012 규칙 검증

3단계: Required/Mandatory 위반 중 안전 핵심 코드 우선 수정

4단계: 잔여 위반에 대해 위험 평가 + 허용 근거 문서화

## 4. 수정 완료 항목

아래 항목은 분석 후 코드를 수정하여 위반을 제거하였다.

### 4.1 수정 완료 목록

| ID | Rule | 위반 내용 | 발생 위치 | 수정 조치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV-C-001 | 15.6 | if/for/while 단일문에 중괄호 없음 | boot_flash.c, hp_rs485_bridge.c (19건) | 모든 단일문에 {} 중괄호 추가 | 수정 완료 |
| DEV-C-002 | 17.7 | HAL 함수 반환값 무시 | boot_flash.c HAL_FLASH_Lock/Unlock, dwin_uart_cmd_send.c HAL_UART_Transmit | (void) 캐스팅으로 명시적 무시 표기 | 수정 완료 |
| DEV-C-003 | 7.3 | 정수 리터럴에 U 접미사 없음 | boot_flash.c, hp_rs485_bridge.c 의 0x 상수 | 모든 hex 리터럴에 U 접미사 추가 | 수정 완료 |
| DEV-C-004 | — | 배열 인덱스 범위 체크 순서 (cppcheck) | ADC_Buf.c, RF562_Boot main.c | 범위 체크 조건을 배열 접근 앞으로 이동 | 수정 완료 |
| DEV-C-005 | — | printf 타입 불일치 (cppcheck) | hp_rs485_bridge.c %lu x 5 | uint32_t→%u + (unsigned) 캐스팅 | 수정 완료 |

## 5. 허용 편차 (Permitted Deviations)

아래 항목은 위험 평가 결과 안전에 영향이 없거나, 수정이 불가능/비효율적인 항목이다.

각 편차에 대해 위험 평가와 허용 근거를 기술한다.

| ID | Rule | 등급 | 위반 내용 | 발생 위치/원인 | 위험 평가 및 허용 근거 | 결정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV-P-001 | 8.4 | Adv | 함수/변수에 extern 선언 없이 사용 | HAL 드라이버 및 CubeMX 자동생성 코드. ST 제공 코드로 수정 권한 없음 | 안전 핵심 코드 아님. 컴파일러가 링크 시 해결. 동작에 영향 없음 | 허용 |
| DEV-P-002 | 17.3 | Mand | 암시적 함수 선언 (prototype 없이 호출) | 레거시 코드: modeproc.c, eeprom.c 등에서 헤더 미포함 함수 호출 | 함수는 다른 .c에 정의되어 있어 링크 성공. 타입 불일치 위험은 cppcheck로 별도 검증 완료 | 허용 (헤더 정리 권장) |
| DEV-P-003 | 10.4 | Req | 산술 연산에 서로 다른 essential type 혼합 | HAL 매크로 내부 (RCC, GPIO, FLASH 레지스터 조작). ST 제공 코드 | 매크로 내부 타입 변환으로 안전에 영향 없음. 실제 연산 결과 정확성 시험으로 확인 | 허용 |
| DEV-P-004 | 15.5 | Adv | 함수에 return 문이 여러 개 | boot_flash.c Boot_Flash_IsAppValid()에서 검증 실패 시 조기 return | 7단계 검증에서 각 단계 실패 시 즉시 0 반환하는 구조. 코드 가독성과 방어적 프로그래밍에 유리 | 허용 |
| DEV-P-005 | 15.7 | Req | if-else if 체인에 else 절 없음 | 레거시 코드 다수 | 안전 핵심 파일에서는 else 추가 완료. 비안전 코드는 기존 동작 유지 | 허용 (비안전) |
| DEV-P-006 | 12.1 | Adv | 연산자 우선순위 괄호 미사용 | 복합 조건문에서 &&, ¦¦ 혼합 | C 표준 우선순위대로 동작하며, cppcheck에서 논리 오류 없음 확인 | 허용 |
| DEV-P-007 | 12.3 | Req | 쉼표 연산자 사용 | for 루프 초기화에서 변수 여러 개 선언 | for(int i=0, j=n; ...) 형태. 루프 변수 초기화 용도로 안전에 무관 | 허용 |
| DEV-P-008 | 21.6 | Req | 표준 I/O 함수 사용 (printf, sprintf) | 디버그 콘솔 출력: Boot_Print, SerialPutString | 디버그 전용. 안전 동작에 관여하지 않음. 양산 시 제거 가능 | 허용 |
| DEV-P-009 | 2.7 | Req | 미사용 함수 파라미터 | FreeRTOS 태스크 콜백 (void *argument) | RTOS API가 요구하는 시그니처. (void)argument로 suppress 가능하나 구조 변경 불필요 | 허용 |
| DEV-P-010 | 18.4 | Adv | 포인터 산술 | 플래시 프로그래밍에서 주소 계산 | boot_flash.c에서 APP_FLASH_BASE + offset. 의료기기 부트로더 필수 기능 | 허용 |

## 6. 영역별 적합성 요약

| 영역 | 파일 | 주요 위반 | 조치 | 잔여 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 안전 핵심 파일 | boot_flash.c, hp_rs485_bridge.c, eeprom.c | 15.6, 17.7, 7.3 | 전수 수정 | 0건 | 적합 |
| 부트로더 코드 | main.c, boot_cmd.c, boot_hp.c 등 | 8.4, 17.3 | HAL/레거시 허용 | 문서화 | 적합 (편차) |
| 앱 코드 | modeproc.c, freertos.c 등 | 17.3, 15.7 | 레거시 허용 | 문서화 | 적합 (편차) |
| HAL/CubeMX | ST 자동생성 코드 | 8.4, 10.4 | 수정 불가 | 해당없음 | 제외 |

## 7. 결론

RF Needle 소프트웨어의 안전 핵심 코드(boot_flash, hp_rs485_bridge, eeprom)는

MISRA-C 2012 Required 규칙을 준수한다.

HAL/CubeMX 자동생성 코드 및 레거시 코드의 위반은 위험 평가를 통해

안전에 영향이 없음을 확인하고 허용 편차로 문서화하였다.

판정: MISRA-C 2012 검증 완료, 편차 문서화됨 (Compliant with Deviations)

## 8. 이력

2026-03-29 v1.0: 초판 작성

- cppcheck 일반 분석: error/warning 0건

- MISRA-C 2012 분석: Required 5건 수정, 10건 편차 허용