# 위험 관리 문서 (ISO 14971)

DSE-RM-001 | v1.3 | 2026-03-29 | Class C

## 1. 위험 분석표

| ID | 위험 | 피해 | S | O | RPN | 완화 조치 | rS | rO | rR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-001 | RF출력 중 SW멈춤 | 과전류 | 5 | 5 | 25 | IWDG 4초+HW 8A | 1 | 5 | 5 |
| H-002 | PI windup | 과전류 | 4 | 4 | 16 | 클램핑+PWM상한 | 2 | 4 | 8 |
| H-003 | RS485 두절 | 비정상지속 | 3 | 4 | 12 | 500ms TO→Standby, 자동복구 | 1 | 4 | 4 |
| H-004 | 잘못된 앱실행 | 예측불가 | 3 | 5 | 15 | 7단계: SP/PC/magic/MCU/type/CRC | 1 | 5 | 5 |
| H-005 | USB 업데이트 중 전원차단 | 부팅불가 | 2 | 3 | 6 | 부트/앱 분리영역 | 1 | 3 | 3 |
| H-006 | EEPROM 손상 | 잘못된 파라미터 | 3 | 3 | 9 | XOR체크섬(86B)+재초기화 | 1 | 3 | 3 |
| H-007 | 디스플레이 오류 | 잘못된 정보 | 2 | 3 | 6 | Handshake+타임아웃 | 1 | 3 | 3 |
| H-008 | 가속도센서 오류 | 회전오동작 | 1 | 1 | 1 | 기본방향유지 | 1 | 1 | 1 |
| H-009 | MCU 클럭이상 | 전체오동작 | 2 | 5 | 10 | IWDG 독립LSI | 1 | 5 | 5 |
| H-010 | 스택 오버플로 | 메모리침범 | 3 | 4 | 12 | SysMonTask 힙경고 | 2 | 4 | 8 |
| H-011 | 배열 경계값 오류 | 버퍼오버플로 | 3 | 4 | 12 | cppcheck 정적분석→조건순서 수정 | 1 | 4 | 4 |

## 2. 잔여 위험

전 항목 잔여 RPN ≤ 10. H-011: cppcheck 정적분석으로 경계값 오류 제거, 잔여 RPN 4.

## 3. 이력

v1.0: 초판

v1.1: H-003/004

v1.2: H-006 EEPROM

v1.3: H-011 정적분석 경계값, printf 타입