# 소프트웨어 요구사항 (IEC 62304)

DSE-SRS-001 | v1.3 | 2026-03-29 | Class C

## 1. 요구사항

| ID | 분류 | 요구사항 | 목적 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-001 | 기능 | 부팅 버저 3회 | 피드백 | RF407_Boot |
| REQ-F-002 | 기능 | USB 업데이트 모드 | 업데이트 | RF407_Boot |
| REQ-F-003 | 기능 | USB 미감지 앱점프 | 정상부팅 | RF407_Boot |
| REQ-F-004 | 기능 | 3대상 FW업데이트 | 유지보수 | boot_cmd/hp/dgus |
| REQ-F-005 | 기능 | firmware_info 버전 | 형상관리 | firmware_info.c |
| REQ-F-006 | 기능 | RS485 Main↔HP 통신 | 제어 | hp_rs485_bridge.c |
| REQ-F-007 | 기능 | PI 전류제어 5kHz | 치료 | my_tasks.c |
| REQ-S-001 | 안전 | IWDG 4초 | SW멈춤 리셋 | 4개 main.c |
| REQ-S-002 | 안전 | HP @Q 자동복구 | 연속동작 | RF562_Boot |
| REQ-S-003 | 안전 | RF 상한 8A | 과전류 | HW |
| REQ-S-004 | 안전 | RS485 500ms→Standby | 통신장애 | hp_rs485_bridge.c |
| REQ-S-005 | 안전 | 앱 7단계 검증 | 무결성 | boot_flash.c |
| REQ-S-006 | 안전 | 앱 CRC32(1KB) | 손상감지 | boot_flash.c |
| REQ-S-007 | 안전 | firmware_info 검증 | 오류FW차단 | boot_flash.c |
| REQ-S-008 | 안전 | EEPROM 체크섬(86B) | 데이터무결성 | eeprom.c |
| REQ-S-009 | 안전 | EEPROM 손상 재초기화 | 안전복구 | modeproc.c |
| REQ-S-010 | 안전 | 정적분석 경계값 수정 | 버퍼안전 | ADC_Buf.c, main.c |
| REQ-P-001 | 성능 | PI 루프 5kHz | 정밀도 | TIM6 ISR |
| REQ-P-002 | 성능 | RS485 10ms | 실시간 | hp_rs485_bridge.c |
| REQ-P-003 | 성능 | 부팅 3초이내 | 부팅시간 | RF407_Boot |

## 2. 이력

v1.0~1.2: 기존

v1.3: REQ-S-010 정적분석 경계값 수정 추가