# 소프트웨어 시험 계획서 (IEC 62304)

DSE-STP-001 | v1.3 | 2026-03-29 | Class C

## 1. 시험 항목

| TC | REQ | 항목 | 방법 | 예상 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-S-001 | REQ-S-001 | IWDG Main | 무한루프 | 9초 반복 | Pass |
| TC-S-002 | REQ-S-001 | IWDG HP | 무한루프 | 19초 반복 | Pass |
| TC-S-003 | REQ-S-002 | HP @Q복구 | WDG리셋 | @Q 자동점프 | Pass |
| TC-S-004 | REQ-S-004 | RS485안전 | 통신두절 | 500ms Standby | Pass |
| TC-S-005 | REQ-S-005 | 앱무결성 | 정상플래시 | 7항목통과 | Pass |
| TC-S-006 | REQ-S-007 | magic변조 | magic변경 | 점프거부 | Pass |
| TC-S-007 | REQ-S-006 | 빈플래시 | Erase | CRC실패 | Pass |
| TC-S-008 | REQ-S-008 | EEPROM정상 | 정상부팅 | checksum OK | Pass |
| TC-S-009 | REQ-S-009 | EEPROM손상 | 데이터변조 | 재초기화 | Pass |
| TC-S-010 | REQ-S-010 | cppcheck 재분석 | 수정후 실행 | error/warning 0 | Pass |
| TC-F-001 | REQ-F-001 | 부팅버저 | USB미연결 | 삐삐삐 3회 | Pass |
| TC-F-002 | REQ-F-003 | 정상부팅 | USB미연결 | 앱실행 | Pass |
| TC-F-003 | REQ-F-006 | RS485통신 | 정상부팅 | @Q 동기화 | Pass |
| TC-P-001 | REQ-P-002 | RS485주기 | 콘솔확인 | 10ms | Pass |
| TC-P-002 | REQ-P-003 | 부팅시간 | 전원ON | 3초이내 | Pass |

## 2. 결과

안전(S-001~010): 전수 Pass

기능/성능: Pass

## 3. 이력

v1.0~1.2: 기존

v1.3: TC-S-010 정적분석 재검증 추가