# 추적성 매트릭스 (IEC 62304)

문서번호: DSE-TM-001 | 버전: 1.0 | 작성일: 2026-03-29

제품명: RF Needle | 소프트웨어 안전 등급: Class C

## 1. 목적

요구사항 → 구현(코드) → 시험(TC) → 위험(H-xxx) 간의 양방향 추적성을 보장한다.

모든 안전 요구사항이 구현되고, 시험되고, 위험과 연결되었음을 증명한다.

## 2. 추적성 매트릭스

| 요구사항 ID | 요구사항 | 구현 (파일/함수) | 시험 TC | 위험 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-001 | 부팅 버저 3회 | RF407_Boot main.c (PE5 GPIO) | TC-F-001 | H-008 |
| REQ-F-002 | USB 업데이트 모드 | RF407_Boot main.c | TC-F-002 | H-005 |
| REQ-F-003 | USB 미감지 앱 점프 | RF407_Boot main.c | TC-F-002 | H-004 |
| REQ-F-004 | 3대상 FW 업데이트 | boot_cmd.c, boot_hp.c, boot_dgus.c | — | H-005 |
| REQ-F-005 | firmware_info 버전 | firmware_info.c (4개 프로젝트) | — | H-004 |
| REQ-F-006 | RS485 Main↔HP | hp_rs485_bridge.c | TC-F-003 | H-003 |
| REQ-F-007 | PI 전류제어 5kHz | my_tasks.c Loop1_TIM6_ISR | TC-P-001 | H-001,H-002 |
| REQ-S-001 | IWDG 4초 타임아웃 | 4개 main.c + freertos.c/my_tasks.c | TC-S-001,002 | H-001,H-009 |
| REQ-S-002 | HP @Q 자동복구 | RF562_Boot main.c (@Q→앱점프) | TC-S-003 | H-003 |
| REQ-S-003 | RF 전류 상한 8A | HW: TLE9201 + 션트 + INA240 | — | H-001 |
| REQ-S-004 | RS485 500ms→Standby | hp_rs485_bridge.c s_consec_timeout | TC-S-004 | H-003 |
| REQ-S-005 | 앱 7단계 무결성 | boot_flash.c Boot_Flash_IsAppValid() | TC-S-005 | H-004 |
| REQ-S-006 | 앱 CRC32 (1KB) | boot_flash.c sw_crc32() | TC-S-007 | H-004 |
| REQ-S-007 | firmware_info 검증 | boot_flash.c (magic/MCU/type) | TC-S-006 | H-004 |
| REQ-S-008 | EEPROM 체크섬 86B | eeprom.c EEPROM_CalcChecksum() | TC-S-008 | H-006 |
| REQ-S-009 | EEPROM 손상 재초기화 | modeproc.c case 0 | TC-S-009 | H-006 |
| REQ-S-010 | 정적분석 경계값 | ADC_Buf.c, RF562_Boot main.c | TC-S-010 | H-011 |
| REQ-P-001 | PI 루프 5kHz | TIM6 ISR (200us) | TC-P-001 | H-001 |
| REQ-P-002 | RS485 폴링 10ms | hp_rs485_bridge.c HP_Bridge_Poll | TC-P-001 | H-003 |
| REQ-P-003 | 부팅 3초 이내 | RF407_Boot main.c (삐x3 + 점프) | TC-P-002 | — |

## 3. 추적성 분석

전체 20개 요구사항 중:

- 구현 완료: 20/20 (100%)

- 시험 연결: 17/20 (REQ-F-004, F-005, S-003은 수동 확인 또는 HW)

- 위험 연결: 19/20 (REQ-P-003은 안전 위험 해당 없음)

## 4. 이력

2026-03-29 v1.0: 초판 작성