# 단위 테스트 기록 (IEC 62304)

문서번호: DSE-UT-001 | 버전: 1.0 | 2026-03-29 | Class C

## 1. 목적

개별 함수의 정상/이상 동작을 검증한다.

## 2. 테스트 방법

코드 검증: 소스 코드 리뷰 + cppcheck 정적분석으로 로직 확인

실기 검증: 실제 하드웨어에서 함수 동작 확인 (디버그 콘솔/오실로스코프)

## 3. 단위 테스트 항목

| UT ID | 함수 | 파일 | 입력/조건 | 예상 결과 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-001 | sw_crc32() | boot_flash.c | 알려진 데이터로 CRC 계산 | 기대 CRC값 일치 | Pass (코드 검증) |
| UT-002 | Boot_Flash_IsAppValid() | boot_flash.c | 정상 앱 플래시 상태 | return 1 | Pass |
| UT-003 | Boot_Flash_IsAppValid() | boot_flash.c | 빈 플래시(0xFF) | return 0 | Pass |
| UT-004 | Boot_Flash_IsAppValid() | boot_flash.c | magic 변조 | return 0 | Pass |
| UT-005 | Boot_Flash_IsAppValid() | boot_flash.c | target_mcu 불일치(562) | return 0 | Pass |
| UT-006 | EEPROM_CalcChecksum() | eeprom.c | 정상 데이터 | 저장값과 계산값 일치 | Pass |
| UT-007 | EEPROM_VerifyChecksum() | eeprom.c | 데이터 1바이트 변경 | return 0 (불일치) | Pass |
| UT-008 | EEPROM_WriteChecksum() | eeprom.c | 초기화 후 저장 | 주소 1900에 체크섬 기록 | Pass |
| UT-009 | build_frame() | hp_rs485_bridge.c | payload='Q' | @Q*51\n 생성 | Pass (코드 검증) |
| UT-010 | parity_calc() | hp_rs485_bridge.c | 'Q'(0x51) | XOR=0x51 | Pass (코드 검증) |
| UT-011 | parse_query_response() | hp_rs485_bridge.c | 정상 응답 프레임 | 필드 정확 파싱 | Pass |
| UT-012 | parse_query_response() | hp_rs485_bridge.c | 잘린 프레임(5바이트) | return -1 | Pass (코드 검증) |
| UT-013 | Dwin_Buzzer() | dwin_uart_cmd_send.c | duration=20 | 5A A5 04 80 02 14 01 전송 | Pass |
| UT-014 | q_sort() | ADC_Buf.c | 10개 무작위 배열 | 오름차순 정렬 | Pass (코드 검증) |
| UT-015 | q_sort() | ADC_Buf.c | 경계: 빈 배열(left>right) | 변경 없이 리턴 | Pass (코드 검증) |
| UT-016 | FirmwareInfo_IsValid() | firmware_info.h | magic=FWINFO_MAGIC | return 1 | Pass |
| UT-017 | FirmwareInfo_IsValid() | firmware_info.h | magic=0 | return 0 | Pass |
| UT-018 | Dwin_reg_write() | dwin_uart_cmd_send.c | reg=0x02, val=0xFF | 5A A5 03 80 02 FF | Pass |

## 4. 결과 요약

전체 18건: Pass 18건 (100%)

코드 검증 8건 + 실기 검증 10건

## 5. 이력

2026-03-29 v1.0: 초판 (18건)